遥测应变仪测量悬臂梁振动实验

遥测应变仪也称无线应变仪，是直接测量应变的仪器。无线应变仪在传统应变仪的基础上加入wifi或zigbee等无线技术，可以实现应变仪与电脑的无线连接，此时应变仪可以放在测点附近，省去现场布线的麻烦，同时降低应变片导线电阻，大大提高了测试的精准性、稳定性和抗干扰能力，目前在工程技术领域广泛应用于材料及结构的应变无线测量。遥测动态应变仪如图1所示，一般包括采样基站（图1（a）左）和无线应变模块（图1（a）右）两部分。

（a）Microstrain SG-Link               （b）东华DH5908

图1遥测动态应变仪

- 实验目的

遥测应变仪具有测试简便，稳定性强等优点。通过遥测应变仪测量悬臂梁振动实验，了解整个实验的操作流程，初步掌握遥测应变仪测量材料动态力学性能的基本实验方法，开拓学生视野，同时培养学生解决实际问题的素质和能力。

二、实验内容

1、介绍遥测应变仪测量悬臂梁振动实验原理，由应变数据计算应力，同时测出悬臂梁的一阶固有频率和阻尼系数。

2、掌握遥测动态应变仪的使用方法，了解遥测动态应变仪的工作原理。

3、将利用Microstrain遥测应变仪和东华DH5908遥测应变仪测量的悬臂梁振动响应与其它高速动态应变仪所测结果进行对比，计算相应的误差。

三、实验装置

悬臂梁振动实验平台；遥测动态应变仪（东华2台；Microstrain2台）；力传感器及位移传感器

四、实验原理

遥测应变仪测量悬臂梁振动实验的试件及布片示意图如图2所示。

图2 悬臂梁试件及布片示意图

实验采用脉冲激振加载方式，即给试件施加脉冲力，试件在脉冲力的作用下将产生自由振动。实际试验中采用力锤锤击试件，产生近似于半正弦的脉冲力。信号的有效频带取决于脉冲持续时间，脉冲持续时间越小则频带范围越大。使用不同材料的锤子，可以得到不同频宽的脉冲。用不同质量配重的垂头和敲击速度，可获得不同大小的脉冲力。加载系统如图3所示，在悬臂梁末端S型力传感器上施加冲击载荷，测试S型传感器的动载荷曲线、位移传感器的动挠度曲线以及悬臂梁上应变片的动态应变曲线。

图3悬臂梁振动实验平台

根据悬臂梁上动态应变时域信号可分析衰减振动的有阻尼周期和有阻尼一阶固有频率 ，以及对数减幅系数δ、阻尼系数n、阻尼比ζ：

（1）

其中，为个整周期相应的时间间隔，和 为相隔个周期的振幅。

四、实验步骤

1、试件安装

如图3所示安装好等强度梁、力传感器和位移传感器；

2、应变片接线

将力传感器、位移传感器以全桥方式接入应变仪通道，将等强度梁上应变片R0、R45、R90以按1/4桥方式接入动态应变仪的通道上；

3、打开遥测应变仪控制软件

打开遥测动态应变仪的本机及计算机，启动数据采集软件，Microstrain遥测应变仪的软件界面如图4所示。

图4 Microstrain遥测应变仪数据采集软件界面

4、设置参数

设置起始通道和结束通道，采样频率为500Hz，设置桥路类型、应变计电阻值、导线电阻值、应变片的灵敏系数、工程单位、满度值及上限频率等参数。

5、实验测试

将遥测动态应变仪的应变读数平衡并清零，按下应变仪软件中的“run”键，之后立刻利用力锤冲击悬臂梁试件，采集在冲击载荷作用下悬臂梁各个测点的应变信息。

6、应变数据存储

使用Microstrain SG-Link遥测动态应变仪时，点击工具栏中的快击键可将数据存储为.xls文件；使用DH-5908遥测动态应变仪时，将数据另存储*.txt文件；

7、整理实验仪器

六、实验结果分析处理

获得力锤冲击载荷作用下悬臂梁试件上各个测点应变随时间的变化曲线，利用公式（1）得到悬臂梁的一阶固有频率和阻尼系数；利用材料力学知识得到各个测点在自由振动过程中的应力变化。

七、实验报告要求

1、画出冲击载荷作用下悬臂梁试件的动态应变曲线ε(t)，包括位移传感器f～t曲线及梁上3枚应变计的动态应变曲线；

2、用应变花（R0、R45、R90）计算动态过程中悬臂梁在冲击载荷作用下的最大主应力σ1和最小主应力σ2。并分别绘制σ1（t）和σ2（t）曲线；

3、任选一条时域曲线，计算衰减振动悬臂梁的有阻尼周期Td和有阻尼一阶固有频率fd，以及对数减幅系数δ、阻尼系数n、阻尼比ζ；

4、对比利用Microstrain遥测应变仪和东华DH5908遥测应变仪测量的悬臂梁振动响应与其它高速动态应变仪的测试结果，计算相应的误差（选作）。