## Slide 1: 课程大纲
第1章 测量误差分析与处理（测量基础）
第2章 测量系统分析（一般问题、共性）
第3章 热工参数测量（具体方法、个性）
温度测量 、压力测量、
气流速度测量、流量测量 、气体成分分析
学习方法
1、实践为主，注重平时积累
2、上课、作业、实验

## Slide 2: 测试与检测技术基础－系统复习
误差分析
随机
粗大
系统
直接
间接 误差传布
组合 最小二乘
有效数字
基础（共性）
具体方法（个性）
温度 压力 气流速度 流量 成分分析
系统特性
静态
K A R
动态(拉氏变换)
一阶 二阶
T wn x
特殊响应
阶跃 （实验）
正弦 幅频 相频
热电偶
4性质
热电阻
二/三线制
辐射测温
三种方式
红外成像
接触测温
系统误差
导热
辐射
速度
U管
弹性原件
电学方法
压差测量
气流压力
原理
毕托管
二元管
热线
LDV
PIV
动压
高速气流
节流式
孔板
喷嘴
标准化
计算
设计
实验
两相流
参数 实验
精度 校准曲线
在线
氧化锆
红外
离线
色谱
静态 动态 实验
伯努利原理
概率论
热力学
流体力学
传热学
电子电工
锅炉
汽轮机
燃气轮机
水轮机
核电站
三传
燃烧
化学反应

## Slide 3
《测试与检测技术基础》课程总结
§1-2 误差分析与处理
一、随机误差
1、性质、特点；随机真误差d与标准差s的关系
*2、统计处理；利用有限次测量（子样）估计真值和误差
直接测量误差分析与处理 算术平均值和贝塞尔公式
间接测量误差分析与处理 误差传布原理
组合测量误差分析与处理 最小二乘法原理
（正规方程、测量值误差、未知参数的误差）
二、粗大误差
特点、处理方法（剔除含有粗差的坏值）；
判定准则：* 3 s准则（拉伊特准则）（n≤10不适用）
格拉布斯准则（小样本适用）

## Slide 4
三、系统误差
性质、特点（有规，恒值与变值影响不同）、处理原则
*系统误差存在与否的检验：*(1)利用符号变化
(2)判据
四、测量误差处理的一般步骤
（1)判粗差（剔除）；(2)判系统误差（消除或估计范围）
（3）随机误差处理；（4）误差综合。
习题：－、9；10 思考：一、1；4
§1-3 测量系统分析
测量系统基本静态特性和指标
*灵敏度 量程 基本误差 精确度（精度等级）迟滞误差
二、测量系统动态特性
描述动态特性的基本方法（微分方程和传递函数）

## Slide 5
基本测量系统（0、1、2阶）特性、一般描述和主要参数（K, T, wn,z）
一阶测量系统对阶跃输人的响应特性（动态误差、稳定时间，及影响因素，结合热偶动态特性实验，了解一阶系统动态特性的试验确定方法）
一阶测量系统的频率响应（频率特性含意，时间常数的影响，截止频率）
习题：一、12、13、17，思考：热电偶动态模型
相频特性估计wn, z
§2-1 温度测量
一、接触式测温方法和仪表
*1、热电偶测温
测温原理、回路性质 （4点）、几种热偶（测温范围）
热偶冷端处理方法（几种方法、补偿原理、特点）

## Slide 6
热电势的测量（动圈式温度指示仪、电位差计，比较其测量原理，线路电阻的影响）
2、 热电阻测温
两种常用热电阻（铂、铜）特点，热电阻测量（不平衡或平衡电桥，两种接线方法（二线或三线）
*热电阻校验（方法、设备、步骤；可与热电偶一并考虑）和误差分析。
*3、接触测温技术和误差
导热误差（管道流体温度测量、壁面温度测量 ）
辐射误差（高温气体温度测量 ）
速度误差（高速气流温度测量 ）
二、 非接触式温度测量
*光学高温计：工作原理、亮度温度与实际温度关系、影响测温精度的主要因素。

## Slide 7
全辐射高温计、比色高温计原理。影响测温因素并与光学高温计比较
习题：二、4、5、7、9、10；思考：二、3
§ 2-2 压力测量
一、常规测压方法与压力信号电变送
几种常规测压方法的基本原理
压力信号的电变送：电阻、电容、电感，了解原理和特点
二、利用测压管测量气流压力和速度
*基本原理（伯努利方程、绕流规律、压力系数Cp＝1和Cp＝0处取压分别是总压、静压，总、静、动压及方向管气动特性）
*二元测压管：原理，校准曲线（实验获取）
三、热线风速仪、激光多普勒测速技术和PIV原理

## Slide 8
原理、主要特点（与测压管比）
习题：二、15、16； 思考：14，如何对电阻应变片进行
温度补偿
§2-4 流量测量
一、节流式流量计
* 测量原理、流量方程、流量系数、膨胀系数、压力损失。
标准节流装置的设计计算（思路分析，计算）
* 标准节流装置的应用（适用条件、最小流量限制、密度修正）
二、其他流量计
涡轮、涡街（原理、特点）
习题：二、18、20 思考：二、17，21
涡街热丝频率测量的原理

## Slide 9: 几个作业问题（习题）
一、11. 钢水出炉温度为1600℃，其允许误差不超过±10℃，已知温度测量的标准误差σ＝ 8℃，若系统误差为-6℃，试求：当仪表示值为1600℃时，钢水温度落在允许误差范围内的概率。假设随机误差按正态分布。(未做)
二、4. 有一测温线路如图2_1所示，热电偶的分度号为K，仪表示值为 758℃，冷端温度为30℃，后发现用了不同分度号的补偿盒（EE(30, 20℃)＝0.609mV），试求被测介质的实际温度。

## Slide 10
二、16. 一支三孔复合测压管，其校准曲线如图2_6所示。若用这支测压管测量管道中气流速度，测得P1 =1050mmH2 O，P2 =1800mmH2 O，P3 =1050mmH2 O (表压)，同时用热电偶温度计测管道中空气温度，温度计读数tg = 27℃ 。 若已知热偶恢复系数r=0.9，大气压力为760mmHg，试求∶管道中空气流速(假定管道中空气流速在测点附近是稳定的) 。
（P*－P）得V(1)
T、P得准确r
用r 、Ma修正V